## Sheet1
2024年医疗设备采购项目需求（第二次）
项目名称 | 项目标的物 | 数量 | 单位 |  | 是否支持进口 | 保修期（年） | 最高限价（元） | 备注
采购口腔诊疗设备（1）一批 | 牙科综合治疗椅（带臭氧消毒） | 3 | 台 | （一）、医生位控制面板设有全电脑感应触模式控制按键，包括:设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、观片灯键(预留)、漱口水键、冲盂水键、痰位键、锁屏键、急救位键、下班清洁键、牙椅升、降、俯、仰键、医生选择键。 （二）、助手操作台:三关节旋转式助手架，设有感应触摸式控制按键:具有口腔灯、漱口水、 冲盂水、复位键、痰位键、锁屏键以及牙椅升、降、俯、仰键，有四个器械挂架。 （三）、助手操作台上方设有小型置物台。 （四）、痰盂可向患者位旋转90°，可拆卸清洁消毒。 （五）、一体式五联枪架，内置洁牙机，外置光固化灯。 （六）、强、弱吸吸唾系统，强弱吸接中心负压，外置式强、弱吸插拔过滤装置，配有强、弱吸清洗过滤网。 （七）、净化水系统，带臭氧消毒，消毒效果符合院感要求，内置式纯净水瓶。全自动管路消赤系统:一键式全自动手机管理消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后-键启动，轻松实现整个消毒过程。 （八）、盂漱口定量给水自动控制系统，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。 （九）、脚开关:可控制椅位的升、降、俯、仰运动;可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。 （十）、含医生座椅1套，助手椅1套。 | 否 | 3 | 150000
| 牙科电动抽吸机（一拖十） | 1 | 台 | （一）、用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备在作钻牙等的治疗时，吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能。 （二）、适用于10台牙科椅位以上（按100%同时使用）。 （三）、液体抽吸量≧22L/min。 （四）、空气抽吸量≥2000L/min。 （五）、噪声级<75DB(A)。 （六）、220V-50Hz。 | 否 | 3 | 7000
| 口腔激光治疗仪 | 1 | 台 | （一）、波长范围： 1064nm~2940nm。 （二）、无需外接牙椅，移动方便。 （三）、应用于临床,对龋齿,牙本质过敏,牙龈炎,牙周炎,冠周炎。 （四）、手柄可高温高压消毒。 （五）、配手柄5把以上，光纤6条。 | 否 | 5 | 800000
| 牙科烤瓷炉 | 1 | 台 | （一）、全中文操作界面 （二）、已预置椅旁材料常用焙烧程序 （三）、可用于市面上任何材料的结晶、染色、上釉、烤瓷 | 否 | 3 | 30000
| 移动治疗柜 | 10 | 个 | （一）、一体成型柜体，一体成型防渗透台面。 （二）、5层以上内嵌式抽屉设计，将拉手提升到台面的高度，在推拉移动过程中，无需弯腰。 （三）、医用静音滚轮，带刹车锁死功能。 （四）、使用密码锁，提供分区管理的分格盘。 （五）、适应现场尺寸设计。 | 否 | 2 | 15000
| 上颌窦内提升钻 | 2 | 套 | （一）、用于在口腔内进行种植手术过程中的钻孔，可高温高压消毒。 （二）、钻头带刻度，有正转和反转模式，反推、骨挤压功能。 （三）、含先锋钻、骨挤压皮质骨钻、扩孔钻等全套。 | 否 | 2 | 18000
| 比色枪 | 1 | 把 | （一）、手持、无线。 （二）、能捕捉牙齿的颜色信息，并与比色板匹配。 | 否 | 2 | 18000
采购口腔诊疗设备（2）一批 | 根管显微镜（无级变焦） | 1 | 台 | （一）、主镜系统，镜身及照明系统，无极变倍，大变焦物镜：F=200mm-450mm。带物镜防溅罩。360度旋转手柄，双通道LED冷光源照明系统，0~190°变角双目镜筒带瞳距调节功能，高眼点广角目镜。 （二）、落地式移动支架，小横臂旋转角度±150°，上下移动不小于300mm；大横臂长度不小于500mm，旋转角度：360°。 （三）、左右可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右前后阻尼旋钮，在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在做任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置。 （四）、影像系统操作，通过网络连接，可将视频流媒体传输到Windows桌面设备和智能手机。 （五）、在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。 | 否 | 5 | 300000
| 头戴放大镜 | 6 | 台 | （一）、放大倍数2.5倍~3.5倍，工作距离420mm.带光源。 （二）、非球面物镜设计，镜片防雾防霉，光学透过率99.5%。 （三）、独立瞳距调节、上下位置调节，带光源。 （四）、光源寿命不少于2万小时。 | 否 | 3 | 60000
| 根管测量仪 | 6 | 台 | （一）、用于测量牙根尖位置的电子设备。 （二）、组成：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、连接钩两个、唇夹可换探针。 （三）、有声音反馈，器械前进的过程中提供提醒 。 （四）、在干燥和湿润的根管中都可以工作。 （五）、超轻便携。 （六）、自动关闭。 | 否 | 3 | 36000
| 根管治疗仪 | 8 | 台 | （一）、手机马达：重量小于等于150g（包含电缆线重量）。 （二）、配2个以上减速比为16：1的弯机头。 （三）、马达可以调节的程序：转速，扭矩，减速比三个数据为一组。 （四）、转速可调节范围：120 – 800 rpm。 （五）、扭矩可调节范围：0.6~5.2Ncm。 （六）、马达含有自动反转功能（挫在根管内遇到的阻力大于马达的设定值时，锉自动停止逆时针转出根管，有效防止断针） （七）、马达兼容市场上绝大多数镍钛器械.。 （八）、马达机头6个以上方向调节。 | 否 | 3 | 128000
| 牙科打磨机（电） | 2 | 台 | （一）、输入电源：AC220V，50/60Hz，最大电流：2A。 （二）、由控制器、马达和脚踏开关组成。 （三）、转速35000rpm。 （四）、最大扭矩280gf.cm。 | 否 | 3 | 2400
| 口内扫描仪 | 1 | 台 | （一）、用于口内牙体、种植修复扫描杆及粘膜组织数字化印模。 （二）、非一体机，配外置手提电脑及小推车。 CPU： Intel 酷睿i7第9代及以上。 内存： 16GB 显示屏： 1920*1080 操作系统：Windows 10专业版，至少1809版本以上 USB接口： USB3.0 （三）、显卡： 英伟达 GeForce RTX 2060，6G显存及以上。 （四）、完全开放系统、直接导出STL或PLY模型数据，完美对接Exocad、3shape、Dental Wings等设计软件。 （五）、支持种植扫描模式、备牙扫描模式、印模扫描模式、无牙颌扫描模式、附加扫描模式。 （六）、具备口内拍摄高清照片功能（内窥镜功能）。 （七）、 扫描仪具备自加热功能，可防止在口内起雾。 （八）、无需定期校准。 （九）、支持智能比色，每颗牙可显示三种比色信息，并自动生成比色报告。 （十）、支持金属扫描模式。 （十一）、软件支持触屏操作。 （十二）、支持数据定向传输 。 （十三）、永久免年费、软件升级费等。 | 否 | 5 | 300000
| 牙胶尖切断器 | 8 | 台 | （一）、电池 1.2V2400mAh，电压 AC230V,50Hz;AC110V,60Hz ，功率 2.5w。 （二）、发热针可高温高压灭菌消毒。 （三）、无线使用。 | 否 | 2 | 8000
| 牙周喷砂治疗仪 | 1 | 台 | （一）、用于牙周病初诊、复诊及种植体维护、超声根管治疗。 （二）、龈上龈下喷砂+无痛超声一体设备。 （三）、配专用小推车。 | 否 | 3 | 58000
| 根管声波荡洗器 | 8 | 台 | （一）、用于清洁和冲洗牙髓腔内的根管。 （二）、每台配5板荡洗针。 | 否 | 2 | 16000
| 口腔麻醉注射器 | 100 | 把 | （一）、碧兰卡式。 （二）、公制接口。 （三）、可高温高压消毒。 | 否 | 2 | 15000
| 种植手机 | 8 | 把 | （一)、减速比20:1. （二)、冷却方式:外部和内部冷却. （三)、最高扭矩≥80Ncm. （四)、最高转速≥2000min-1. （五)、车针拆卸方式:按压式. | 否 | 2 | 40000
| 高速手机 | 110 | 把 | (一)、 主要应用于口腔科开髓、钻磨牙齿. (二)、 四孔按压手机，采用进口轴承，手机转速要求≥32.5万转/分钟，扭矩0.14-0.15N.cm. (三)、 端面四孔喷雾. (四)、 重量≤50g，可高温高压消毒. | 否 | 2 | 99000
采购检验检测设备一批 | 阴道分泌物综合分析仪 | 1 | 台 | （一）工作原理：有形成分检测部分利用机器视觉技术，以自动形态学方法对白带中有形成分进行自动识别与分类计数，干化学部分采用比色分析法。 （二）多功能：一机多用，可选择多种检测模式：干化学模式、有形成分分析模式、干化学+有形成分分析模式。 （三）检测项目： （1）干化学项目：支持1-9项检测，可根据临床需要选择组合，检测项目包括：过氧化氢、PH值、白细胞酯酶、碱性磷酸基酞酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、凝固酶。 （2）镜检项目：红细胞、白细胞、脓细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。 （四）干化学检测结果溯源：干化学检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源。 （五）报告方式：可综合报告干化学及有形成分分析结果，提供高低倍镜下实景图，图文并茂。 （六）检测速度：≥60标本/小时，并发出综合报告。 | 否 | ≥3 | 20000
| 高压灭菌锅 | 2 | 台 | （一）容积要求：60L≤容积≤100L。 （二）自带加热程序，同时可自主化设置存储加热程序，实现一键灭菌。 （三）安全保护功能：至少包含超压保护，超温保护和断水（缺水）保护防干烧功能；且配备机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置。 （四）安全装置：具防烫门罩、安全联锁、闭盖检查、漏电保护。 （五）温控范围：至少包含50℃~125℃。 （六）灭菌时间预置范围：至少包含4分钟~120分钟。 （七）具备故障报警功能。 | 否 | ≥3 | 50000
| 全自动红细胞沉降率测定仪 | 1 | 台 | （一）产品最少同时可检测40个样本；最少检测速度达到80个样本/小时。 （二）产品检测范围0-120mm/h，报告精度达到1mm（均为魏氏法结果）。 （三）读数时间间隔可选择30秒、60秒两种方式。 （四）检测时间：30分钟，相当于魏氏法1小时；60分钟，相当于魏氏法2小时。 | 否 | ≥3 | 25000
| 生物安全柜 | 1 | 台 | （一）级别：ClassⅡ， A2型。 （二）垂直层流负压机型。70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统。 （三）外尺寸：≥W1500*D795*H2050mm内尺寸：≥W1304*D630*H630mm。 （四）结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。 （五）滑动前窗采用悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。 （六）前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。 （七）照明和杀菌系统的安全互锁系统。 （八）进口的风机智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。 （九）产品执行标准：YY0569-2011(GB 4793.1-2007、GB/T 18268.1-2010)。 （十）零泄漏空气过滤装置。排风方向：顶出风。 | 否 | ≥3 | 30000
| 碳13呼气分析仪 | 1 | 台 | （一）一键式操作完成测量，全中文界面，病人信息存储及查询功能。 （二）分析速度≤4分钟/对样品。 （三）检测样品浓度范围1%～6%。 （四）准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%。 （五）CO2线性：CO2浓度在1%～6%范围内，相关系数R≥0.99。 （六）不少于10通道进气孔，能分别或统一打印检测报告。 （七）设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封呼气袋。 | 否 | ≥3 | 5000
| 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | （一）具备尿干化学及尿有形成分的检测功能。 （二）干化学定量测定参数≥10个，尿有形成分测定参数≥12项。 （三）尿有形成分分析采用流式技术；尿干化学检测采用光电电比色法。 （四）整机检测≥110样本/小时；干化学模式检测≥240样本/小时；尿有形成分分析模式≥110样本/小时 （五）全自动进样架，一次可放置≥50个样本（可扩容） （六） 定量报告粒子信息和真实图像信息，提供红细胞形态学信息及尿路感染信息。 | 否 | ≥3 | 200000
| 电热恒温培养箱 | 1 | 台 | （一）有效容积≥160L。 （二）温度范围 ≥RT+5-65℃。 （三）温度控制器:LED数码管显示，P.I.D制器。 （四）报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。 （五）加温方式: 底部加热方式。 （六）箱内循环方式:自然对流。 （七）温度波动度≥0.5℃；温度均匀度≤1%。 | 否 | ≥3 | 4000
| 37℃电热恒温水浴箱 | 1 | 台 | （一）温度使用范围：37℃～65℃。 （二）温度波动性：±0.5℃；温度均匀性：±0.5℃。 （三）报警类型：超温报警、温度探头损坏报警。 （四）加温方式：不锈钢管式加热器。 （五）内胆尺寸（cm）:》60×30×15，外形尺寸（cm）:》74×38×39。 | 否 | ≥3 | 2000
| 床旁检验检测仪器（全自动分析仪） | 1 | 台 | （一）测试速度：150T/h 项目卡仓位：6个。 （二）测试数量：20通道（支持多项目同时测试，独立计时），另有1个急诊位。 （三）取样方式：免开盖穿刺吸样。 （四）应用软件：自带Android环境下测试控制管理软件。 （五）硬件配置：内存：1GB。 （六）显示卡：支持1080P分辨率 硬盘空间：8GB。 （七）网络条件：网口。 （八）网络运行环境：局域网。 （九）打印系统：内置热敏打印机，支持外接打印机。 （十）数据处理：支持LIS连接传送测试结果及数据导出。 （十一）激发光源：LED 。 （十二）显示器：液晶屏。 （十三）样本类型：全血。 | 否 | ≥2 | 30000
采购康复设备一批 | 点式直线偏振光疼痛治疗仪 | 1 | 台 | （一）主机外型尺寸 330mm(±10mm) x300mm(±10mm)x165mm(±10mm)。 （二）主机净重 ≤10Kg。 （三）最大输出功率 (2.8±0.3 W)。 （四）波长范围 600nm~1600nm。 （五）输出大小 10~100%可调，步长1%。 （六）定时范围 1~10分钟，步长1分钟,精度0.25%。 | 否 | ≥2 | 260000
| 脑功能（障碍）治疗仪 | 1 | 台 | （一）治疗强度、振频、振幅均分档可调。 （二）至少四种输出模式可供选择。 （三）具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间，步距为1min,误差为±5%。 （四）可连续运行。 | 否 | ≥2 | 56000
| 磁振热治疗仪 | 2 | 台 | （一）治疗仪的温度至少分4级可调，精度:±3℃。 （二）磁场强度:仪器在输出时磁场强度应≤38mT。 （三） 振动频率:仪器在连续输出时的振动频率为50Hz±2Hz。 （四）至少有两种振动模式。 （五）工作方式:连续工作。 | 否 | ≥2 | 112000
| 中频电治疗仪 | 4 | 台 | （一）中频频率:2kHz~8kHz。 （二）调制波形包括:方波、尖波、三角波、指数波、正弦波、锯齿波、梯形波、等幅波等。 | 否 | ≥2 | 40000
| 远红外线电按摩床 | 1 | 台 | （一）运动小车行程:不小于800mm。 （二）滚动按摩范围(LXW):不小于1600mmX380mm。 （三）滚动按摩周期:40s±5s。 （四）滚动按摩定时:（1)定时范围:1min-60min任意设定，步长为 1min;（2)定时误差:±5%。 （五）振动按摩：（1)振动按摩范围(LXW):应不小于800mmx200mm;（2)振动负载:当床面均匀承载135kg时，应不停振; （3)振动频率:50HZ±3HZ。 （六）热疗：（1)温度控制范围:30℃-40℃；（2)温度控制误差-5℃~+8℃；（3)升温时间:从23℃升温到35℃的时间应不大于20min;（4)温度均匀性:在 1600mmX380mm范围内,温度均匀性应不大于6℃。 | 否 | ≥2 | 40000
| 神经肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | （一）脉冲频率范围:1Hz~180Hz，步长为1Hz，精度为±10%。 （二）脉冲宽度:80μs~400μs，步长为10μs，精度为±20%。 （三）输出波形为双向对称波。 （四）开路测量时，输出电压峰值应不大于500V。 （五）负载为500Ω时，皮肤电极单个脉冲最大输出的能量应不超过300mJ。 （六）电源中断再恢复时无输出。 （七）定时功能:定时范围应为1min~99min，精度为±2%。 | 否 | ≥2 | 30000
| 便携式超短波治疗仪 | 1 | 台 | （一）输出功率:200W±20%。 （二）工作频率:27.12MHz±0.6%。 （三）治疗时间:至少分五档。 （四）脉冲调制频率分:疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。 | 否 | ≥2 | 60000
| 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | （一）主机4通道设备，整机重量：≤1.5kg。 （二）彩色液晶触摸屏，屏幕尺寸≤7寸。 （三）最大刺激频率：≥999Hz。 （四）AD采样率：≥8192 Hz。 （五）刺激强度：0～100mA。 （六）脉冲宽度：10μs～1000μs。 （七）上升下降时间：0～10s。 （八）内置放大器：带宽20Hz～500Hz(-3dB)；测量范围：1～999μV（r.m.s）；最高分辨率：≤2μV(r.m.s)；输入噪声：＜1μV（r.m.s）。 （九）刺激波形：双相平衡波。 （十）软件参数：1.内置嵌入式软件，具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块；2.内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存；3.具有神经肌肉电刺激功能；4.具有肌电触发电刺激功能；5.具有对侧控制性功能电刺激功能；6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始；7.具有时序模式和独立刺激模式可选；8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。9.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；10. 具备多媒体生物反馈训练功能，可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 | 否 | ≥2年 | 150000
| 艾灸机器人 | 1 | 台 | （一）最大工作空间：≥88CM。 （二）使用明火艾灸，艾灸热量来源于艾条燃烧而不是电加热。 （三）可实现多种灸法、包含悬停灸、回旋灸、雀啄灸、往复灸与循经灸。 （四）具备智能跟踪：可自动识别人体曲面，并跟随人体曲面进行艾灸服务，保持最佳灸感。 （五）智能除灰：自动清除艾条产生的艾灰。 （六）智能除烟：自动吸收艾条燃烧过程中产生的烟雾，避免烟尘对艾灸环境的污染。 （七）智能除臭：自动吸收艾条燃烧过程中产生的苯酚臭味物质。 （八）辅助定穴：提供定穴引导和定穴指示辅助用户完成艾灸定穴。 （九）语音提示：可播放语音提示指导操作，并可以播放音乐营造良好的艾灸环境。 （十）具备定时功能：可通过控制软件调整、确定艾灸时长。 （十一）遥控器遥控功能：通过遥控器，可实现艾灸温度调节、背景音乐音量调节、服务停止、紧急呼叫等功能。 | 否 | ≥2 | 300000
| 压电式冲击波治疗仪 | 1 | 台 | （一）冲击波源：压电式冲击波源。 （二）液晶触摸屏。 （三）最大焦点尺寸：径向≤±1.5mm，轴向≤±5mm。 （四）治疗深度：0～44mm可调。 （五）治疗头：≥8种。 （六）能量密度：0.06～0.73mJ/mm²。 （七）冲击能量等级：1～23级。 （八）冲击频率：1～8Hz，步进1Hz。 （九）冲击模式：单次冲击和连续冲击。 （十）冲击次数：100～7000，级差100，允差±10%。 （十一）具有计数、冲击总能量显示功能。 （十二）内置至少10种治疗模式。 （十三）声压范围：10～60MPa。 （十四）脉冲宽度：小于1μs。 （十五）压力脉冲上升时间：小于1μs。 （十六）治疗头手柄上设有触发键，控制输出开始、暂停。 （十七）具备耦合剂加热功能。 （十八）推车式一体机设计，设有储物空间，可存放物品。 | 否 | ≥2 | 500000
采购诊查设备一批 | 动态血压监测仪 | 1 | 套 | （一）一套动态心电血压分析软件+2台动态血压监测仪。 （二）软件能支持并完成现科室动态血压系统数据导入。 （三）有效的中国医疗器械注册证。 （四）设备具备体位记录及运动状态追踪； （五）Type-C USB通讯模式； （六）数据存储：≥300组，存储内容包含血压数据、体位与运动状态、脉搏波原始图形，并可以对测量数据进行确认和重编辑修正。 | 否 | ≥5 | 50000
| 血氧饱和度检测仪 | 2 | 台 | （一）血氧仪； （二）电池：充电电池； （三）带智能报警； （四）可持续监测血氧饱和度、脉率。 | 否 | 2 | 3000
| 人体成分分析仪 | 1 | 台 | （一）生物电阻抗分析法(BIA)：生物电阻抗(Z)，通过在各节段部分，分别使用不同频率进行电阻抗测量。 （二）电极方法：接触电极。 （三）测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法，同时多频率生物电阻抗分析法。 （四）热敏报告纸：身体总水分、蛋白质、无机盐、体重、骨骼肌、体脂肪、体脂百分比、BMI、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、骨骼肌肉量/体重、肌肉均衡、节段脂肪分析、评分、脂肪控制、肌肉控制、生物电阻抗（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）。 （五）数码显示结果：LCD显示屏, PC中文数据管理软件。 （六）结果报告纸右侧项目显示：可根据用户实际需求选择适合用户的体成分结果显示项目，包括营养评估、身体均衡评估、腹围、血压、项目解释等多项内容。 （七）语音提示：在输入个人信息、测试过程中、测试完成和成功保存设置更改后，发出提示音或语音提示。 （八）8支持USB存储设备：可使用USB复制、备份或恢复设备的数据（数据可以在Excel和PC中文数据管理软件上查看）。 （九）显示屏：液晶触摸显示屏。 | 否 | ≥2 | 150000
| 便携式超声 | 1 | 台 | （一）主机成像系统： (1)控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm； (2)解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像； (3)具备腹部、妇科、浅表、模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 （二）可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，支持微血管造影增强功能 （三）测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) (1)腹部测量软件包：支持膀胱自动测量； (2)小器官测量软件包，包含乳腺测量包； (3)血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析； (4)支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 （四）主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 （五）探头规格 (1)频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 (2)腹部凸阵探头（1.2-6.0 MHz） (3)血管/小器官线阵探头（3.0-13.0 MHz） （六）二维显像主要参数：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥39帧/秒。 （七）频谱多普勒： (1)显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 (2)最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） (3)最低测量速度：≤0.01cm/s | 否 | ≥5 | 450000
采购护理设备一批 | 背心式拍背排痰机 | 5 | 台 | （一）频率设置：1-12HZ/ （二）电源:220/ （三）工作模式：成人、儿童模式； (四）保险功能：一键暂停功能自动检测漏气补偿功能； （五）排痰背心：全胸充气背心。 | 否 | 2 | 75000
| 便携式心电监护仪 | 4 | 台 | （一）提供心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、体温监测； （二）支持ST和QT分析功能，通过AHA/MIT-BIH/CU/ESC/NST数据库验证，可兼容国内常见品牌心电电极片； （三）可灵活扩展有创血压、心输出量、呼末二氧化碳、麻醉气体监测。 | 否 | 2 | 192000
| 多功能监护仪 | 1 | 台 | （一）10.4英寸彩色TFT显示屏； （二）全中文操作系统，触摸屏设计，手写输入病人姓名； （三）支持测量参数，ECG, 呼吸(阻抗式和热敏式),SpO2，NIBP，脉率，体温，无创血压,呼吸末二氧化碳，及其各项参数； （四）支持≥72小时5导波形的存储和回顾； （五）支持≥8000个报警历史回顾，≥8000个心律失常片段波形回顾，≥1440组生命体征列表以及全部参数的72小时趋势图。 | 否 | 2 | 25000
| 床旁无创心功能监测仪 | 1 | 台 | 技术规格： （一）床旁无创血流动力学实时监测系统； （二）为无创血流动力学检测系统整体化专用机，为非插件式或外接工作站式设计； （三）波形采样率达到1600khz； （四）主机需为便携式设计或主机机身重量小于40斤，具有液晶触摸显示屏； （五）主机含有内置电池并能在无供电情况下实现数据储存、数据打印功能；既能24小时实时监测，也能快速检测。 软件要求： （一）具备数字化检测系统，管理分析系统，无创血压测量融合入主机； （二）显示功能具有中英文操作界面； (三）自动存储数据和波形存储，具有自动、手动血压测量； (四）软件可升级。 | 否 | ≥5 | 50000
| 除颤仪 | 2 | 台 | （一）成人，儿童，新生儿可用； （二）具备6.5英寸以上显示器，智能化设计； （三）支持数字放大，波形冻结； （四）具备1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检； （五）具备“T-型回路”技术除颤电流波形； （六）具备成人、儿童各一付手动除颤电极板； （七）具备手动除颤，同步、非同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检； （八）具备快速充电、除颤后快速ECG波形恢复功能； （九）具备可升级主流法呼吸末二氧化碳，可升级血氧饱和度，自检指示； （十）具备外部电源和内部储电池。 | 否 | 5 | 280000
| 双通道注射泵 | 2 | 台 | （一）智能阻塞管理，避免蓄积药液产生的丸剂量伤害患者； （二）快速启动，保障患者及时用药治疗； （三）可视化报警信息，快速锁定报警原因； （四）入量管理功能，轻松管理累计泵入液量。 | 否 | 6 | 17200
| 注射泵 | 3 | 台 | （一）要有推注速度设定、预设范围、精准度、误差率功能； （二）要有各项报警功能； （三）要有外部电源和内部电池储电； （四）功耗低，在40VA左右； （五）重量在2.5公斤左右； （六）触屏。 | 否 | 6 | 15000
| 输液泵 | 1 | 台 | （一）可设定输液速度； （二）要有流速步进、输液量预设、快速推注设置，输液精准度在±5%； （三）要有保持静脉开放流速； （四）要有报警系统； （五）触屏。 | 否 | 6 | 5500
| 急救车 | 2 | 台 | （一）整车为一个台面，三个中抽屉，一对双开门柜； （二）第一层抽屉内空规格配18块具有独立贴药品标签位置的“L”型隔板，具有斛插18︒的卡槽； （三）第二层抽屉内空规格配定制活动隔板； （四）第三层抽屉内空规格配定制活动隔板； （五）第四层双开门柜内空； （六）车体右侧配储物式柜筒及副工作台面； （七）车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个推手，配三面护栏； （八）脚轮配备万向、静音，二个带刹车功能； （九）材料：优质铝合金框架，不锈钢三折滑轨、ABS材料制作； （十）配拉扣式封条锁，带复苏板。 | 否 | 2 | 5000
| 多功能抢救床 | 1 | 张 | （一）车面及护栏要采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架≥2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成； （二）具备电动操作功能，整体升降功能； （三）要有床头床尾板可拆卸功能； （四）要有中控静音轮，刹车、万向两档操控； （五）要有隐藏式安全护栏、加长腿部护栏，多种安全保护措施，气弹簧辅助可自动下降； （六）车架表层静电粉末喷涂，耐腐蚀。 | 否 | 3 | 50000
| 晨间护理车 | 6 | 台 | （一）整车能分洁衣区和污衣区； （二）洁衣区有双层双开门柜； （三）污衣区为防水布袋。； （四）要配四个4寸静音脚轮，其中二个刹车轮； （五）车体左侧上方配有铝合金扶手，配三面ABS护栏与台面无缝相接； （六）材料：主体采用优质铝合金框架结构和ABS 板材制作； （七）整车重量≤20kg。 | 否 | 2 | 18000
| 转运平车 | 4 | 台 | （一）车体要为钢体喷塑，床面为两折两块组合，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型； （二）两片式PP护栏； (三）后背能通过升降气杆控制背板位置调节； （四）脚轮要为中控、静音双排脚轮，单轮负重≥80KG； （五）要有一脚式中央控制刹车； （六）要有不锈钢两段升降式输液架，床头床尾各1个点滴架插座； （七）最大承载为250kg； （八）头部要配有氧气瓶支架； （九）中间要有导向轮设计； （十）要有自如搭扣的安全限位操作功能； （十一）有摇手控制功能调节； （十二）配带床垫。 | 否 | 2 | 10000
| 医用冰箱 | 2 | 台 | （一）采用电子温控器,LCD屏幕显示，温度数字显示； （二）适用于医院机构使用，冷藏室温度恒定控制在2-8℃范围内，冷冻室温度-10~-26℃可以设置； （三）冷藏室根据需要，可以独立关闭； （四）冷藏搁架采用浸塑钢丝结构，可根据物品的需求调节搁架位置； （五）LED照明系统； （六）须有门锁扣。 | 否 | 2 | 15000
| 全塑治疗车 | 4 | 台 | （一）整体款式： 整车为一层两个抽屉； （二）车体为二层一体注塑台面，易清洁，四条铝合金立柱，2个抽屉； （三)整车规格：≤64×44×90CM； (四）车体左侧配有脚踏式分类污物桶，车体右侧上方配小污物桶。下方配卡扣式锐器 盒支架； （五）脚轮：4个进口全塑静音脚轮，其中二个带刹车； （六）颜色: 车体为灰白色； （七）材料：塑料。 | 否 | 2 | 4000
| 支气管镜清洗工作站 | 1 | 套 | （一）符合《内镜清洗消毒技术规范(2016)年版》要求。 （二）设备工作条件要求 ：环境温度： 0℃～45℃、 相对湿度：≤80％、 大气压力：70 kPa～106 kPa、供水压力：0.2MPa～0.5MPa； 供水温度 5℃～55℃。 （三）主体一套，由测漏槽、初洗槽、次洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、控制台、灌流器、空气过滤减压装置、水枪、气枪、水龙头、进排水装置组成。 （四）每个工作站均具备防锈供水排水系统(根据科室需求提供水温调节系统含热水器)。 （五）给水龙头和去水器选用优质304不锈钢材质，水龙头选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转设计，有冷热水接口，保证水不生锈。其他所有给水管和排水管均采用优质PP-R 冷热水管材和管件。 （六）计时器嵌入式安装。 （七）专用吸引器。 （八）电路系统(电源线采用三芯带地线，加强型，所有布线线路有序整齐，便于维护保养)。 （九）工作站配置高压供水器，水压自动恒定控制，自动启动，高压水枪数量≥2把，枪体采用优质304不锈钢或特殊合金，配备清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换。 （十）工作站配置一体化供气系统，医用气泵(专用空压机)高压气枪数量≥2把 。 | 否 | 5 | 100000
| 壁挂式空气消毒机 | 5 | 台 | （一）挂壁式，适合医院内所有场所使用； （二）重量在20KG左右，适合在80立方空间使用； （三）消毒为静电吸附方式，气雾室细菌的灭菌率大于99.99%，普通菌消亡率在90%以上，过滤器为活性炭颗粒组成； （四）有人状态下可连续动态消毒； （五）要有三档调速； （六）要有程控自动运行，6档预约时段； （七）要有液晶中文显示屏，远红外线摇控； （八）要有时间、温湿度监测、故障提醒、风速、定时时间段显示； （九）各项报警功能。 （十）要有卫生安全评价报告。 | 否 | 5 | 27500
采购手术设备一批 | 宫腔镜 | 1 | 台 | （一）内窥镜摄像系统超高清防水摄像头，CMOS超高清传感器成像，≥16:9超清晰输出，摄像机主机自带≥7英寸高清液晶显示屏； （二）摄像主机具有USB存储设备接口，可实现全数字动态手术录像和静态图像冻结及存储功能，保存高清晰度动态手术录像和静态图像并存储于U盘中； （三）3、27英寸超高清监视器分辨率≥1920×1080； （四）医用内窥镜冷光源发光组类型：LED发光组，使用寿命≥40000小时； （五）医用内窥镜冷光源色温：3000K-7000K范围内； （六）液体膨宫泵设定压力范围:15mmHg-400mmHg范围内； （七）液体膨宫泵流量设定范围:0.1-1L/min范围内； （八）宫腔镜外鞘直径：≤16Fr； （九）宫腔镜有效景深范围：≥1～70mm； | 否 | ≥3 | 900000
| 阴道镜 | 1 | 台 | （一）镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。 （二）高清摄像模块像素≥213万，成像系统水平分辨率≥1100TVL。 （三）支持1-80倍连续变倍，有效操作距离：160mm-340mm。 （四）视场范围：≥Ø100mm(3X)，≥Ø15mm(18X) （五）光斑直径≥Ø70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90,工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃ （六）空间分辨率：14 lp/mm；图像几何失真度1%； （七）镜头手柄后方按键具备定位宫颈口、采集图像、按时序对比图像功能。 （八）设备具有两个独立的视频输出接口，与工作站集成一体，无需通过转换器可扩展显示镜头原始图像，可实现双屏实时同步显示进行操作培训或与便于医患沟通交流 （九）具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。 （十）支持患者手机端自助登记病历信息，生成个人病例二维码，医护人员可以扫码一键录入信息，快速建立病人档案。 （十一）具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作。 （十二）提供阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议。 | 否 | ≥3 | 20000
| 耳鼻喉综合动力系统 | 1 | 套 | （一）主机 双电机控制输出，设备功率180W。BF型电气安全设计。 产品通过ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证和ISO9001:2015医疗器械质量管理体系认证。 （二）脚踏开关 IPX8 防水等级。底座高度≤48mm，承载重量（138kg)，舒适耐用。 （三）切割手机（刨削） （1）刀具接插快捷，切割手机和电缆均可整体高温高压灭菌。 （2）直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，快速排出切割组织，不易堵塞。 （3）输出动力强劲稳定45mNm，低温升动力手机，外壳温升≤20°，无需风冷，不会造成手术区污染。 （4）低噪音≤65dB，持续长时间工作。 （5）持续输出扭矩：≥38mN·m ，保护扭矩：90mN·m。 （6）最高单向转速≤9000r/min，三档可选：Ⅰ档: ≤3500 rpm，Ⅱ档:≤ 5000 rpm，Ⅲ档： ≤9000 rpm。 （7）往复运动频率三档可选：L档: 85 c/min。M档: 120 c/min。H档: 140 c/min。 （四）中速型手机（磨、钻削） （1）ISO-E类型标准接口，刀具接插快捷，快锁结构，手机和电缆均可整体高温高压灭菌。 （2）低温升动力手机，外壳温升≤20°，无需风冷，不会造成手术区污染。 （3）低噪音≤65dB，持续长时间工作。 （4）持续输出扭矩：≥（10）4mN·m ，保护扭矩：38mN·m。 （5）最高转速≤50000 rpm，三档可选：Ⅰ档: ≤30000 rpm，Ⅱ档: ≤40000 rpm，Ⅲ档： ≤50000 rpm。其中，超长直、弯机头的最高转速为≤40000 rpm。 （6）急停时间＜0.2s。 （五）机头 （1）接插方便快捷，可高温高压灭菌。 （2）最高转速≤50000r/min，噪音低，径向跳动小，切削平稳，适合精细磨手术。 （3）直、弯机头可选，满足多种手术的需要。 六.切割刀具 （1）严格的热处理工艺，刀头硬度高于50HRC，刃口全部磨削工艺，锋利耐用。 （2） 多种规格和齿形可选，便于实施手术：直刀直径≤φ3.5，≤φ4.3，弯刀45°60°、分内开口、外开口结构。 七.钻磨头 (1)全磨削工艺制造，圆柱度0.01mm，直线度≤0.01mm，径向跳动≤0.01mm。 (2)金刚砂磨头直径φ2.35，头部直径φ1，φ2，φ3，φ4，φ5。 (3)球形切削钻直径φ2.35，头部直径φ1，φ2，φ3，φ4，φ5。 | 否 | ≥2 | 450000
| 手术器械 | 1 | 批 | 详见2024年医疗设备科室需求耳鼻喉手术器械参数 | 否 | ≥2 | 170000
| 喉镜 | 6 | 套 | （一）采用坚固的可重复使用金属叶片； （二）可替换的 LED 冷光源灯泡提供明亮、聚光的照明； （三）叶片表面亚光处理，降低反射，改善视野。手柄采用网纹设计，不易滑落； （四）一套（手柄1个及配套窥视片3片）成人小号、成人中号、成人大号。 | 否 | 2 | 9000
| 环甲膜穿刺针 | 6 | 套 | （一）规格：3.0*41 PD （成人常用型号）； （二）可接呼吸机和呼吸囊。 | 否 | 2 | 6000